# 5. Программная реализация приложения анализа кинематики походки

Настоящий раздел описывает программную реализацию настольного приложения: его назначение и пользовательские сценарии, функциональные требования, архитектуру программного обеспечения, структуру хранения данных и поведенческие UML-модели (диаграммы состояний, деятельности и прецедентов). Схемы приведены в текстовом виде в нотации «узел -[действие]-> узел» для последующего построения в графическом редакторе.

# 5.1. Назначение и пользовательские сценарии

Назначение. Приложение предназначено для автоматического расчёта кинематических и пространственно-временных параметров походки человека по данным безмаркерного захвата движения, полученным многокамерной системой caliscope (на основе библиотеки MediaPipe). Приложение не выполняет распознавание позы самостоятельно — оно принимает уже восстановленные трёхмерные координаты ключевых точек тела и преобразует их в клинически интерпретируемые показатели: суставные углы (тазобедренный, коленный, голеностопный), события походки (контакт пятки HS, отрыв носка TO) и пространственно-временные характеристики (темп, скорость, длина цикла и шага, ширина шага, фазы опоры/переноса/двойной опоры). Кривые суставных углов нормируются к циклу походки (0–100 %), результаты сохраняются в машиночитаемом виде и визуализируются.

Приложение ориентировано на два класса пользователей и два режима эксплуатации: графический интерфейс (GUI) и интерфейс командной строки (CLI).

Сценарий 1 — анализ одной записи (клиницист, GUI).

Пользователь запускает приложение и на вкладке «Анализ» выбирает каталог сессии caliscope.

Выбирает модель трекинга (POSE / SIMPLE_HOLISTIC / HOLISTIC) и при необходимости корректирует параметры обработки (частота среза фильтра, минимальная длительность шага).

Нажимает «Запустить анализ»; вычисления идут в фоновом потоке, отображается индикатор прогресса.

По завершении приложение показывает строку качества данных и таблицу пространственно-временных параметров; пользователь переходит на вкладку «Визуализация», воспроизводит 3D-скелет и изучает графики суставных углов.

Экспортирует результаты в CSV/XLSX, график — в PNG.

Сценарий 2 — видео с наложенным скелетом (клиницист/оператор, GUI или CLI).

Для выбранной сессии запускается генерация видео: на каждое исходное видео камеры накладывается скелет (12 суставов и «кости»), полученный из 2D-детекций caliscope. Результат — по одному файлу port_N_marked.mp4 на камеру (наглядная проверка корректности трекинга).

Сценарий 3 — оценка воспроизводимости (исследователь, CLI).

Оператор пакетно обрабатывает несколько записей одного пациента (например, p1_1…p1_5) и получает коэффициенты вариации (CV) пространственно-временных параметров между сессиями — это уровень валидации B (воспроизводимость метода).

Сценарий 4 — сравнение с эталоном Vicon (целевой, заблокирован).

В целевой постановке пользователь сопоставляет результаты безмаркерного анализа с данными маркерной системы Vicon (RMSE/MAE/ICC по суставам). На текущем этапе сценарий недоступен: в наборе данных отсутствуют записи Vicon и эталонный скрипт; модуль сравнения не реализован.

# 5.2. Функциональные требования к приложению

Требования сгруппированы по подсистемам. Статус приведён в скобках: «реализовано» либо «не реализовано» (целевой контур сравнения с Vicon).

Загрузка и подготовка данных

ФТ-1. Загрузка сессии caliscope: чтение файла трёхмерных именованных координат xyz_<МОДЕЛЬ>_labelled.csv и меток времени frame_time_history.csv (реализовано).

ФТ-2. Поддержка трёх моделей трекинга: POSE, SIMPLE_HOLISTIC, HOLISTIC (реализовано).

ФТ-3. Автоматический вывод частоты кадров из меток времени, без «зашитого» значения (реализовано).

ФТ-4. Чтение конфигурации камер caliscope (config.toml): внутренние и внешние параметры (реализовано).

ФТ-5. Чтение данных Vicon (XLSX) и сопоставление маркеров с каноническими точками — загрузчик реализован и протестирован синтетически, но не задействован: нет данных (не реализовано).

Обработка и кинематика

ФТ-6. Заполнение коротких пропусков (fill_gaps, ≤ 10 кадров, кубическая интерполяция) (реализовано).

ФТ-7. Низкочастотная нуль-фазовая фильтрация координат (Баттерворт, 6 Гц, filtfilt) (реализовано).

ФТ-8. Детекция событий походки HS/TO для левой и правой ноги (реализовано).

ФТ-9. Расчёт суставных углов: тазобедренный, коленный, голеностопный, обе стороны (реализовано).

ФТ-10. Нормирование циклов HS→HS к 101 точке и расчёт «среднее ± СКО» (реализовано).

ФТ-11. Расчёт пространственно-временных параметров: темп, скорость, длина цикла и шага, ширина шага, фазы опоры/переноса/двойной опоры, с отбраковкой нефизиологичных значений (реализовано).

Визуализация

ФТ-12. Интерактивная 3D-визуализация скелета (vispy/OpenGL) с воспроизведением: слайдер кадров, пуск/пауза, скорость 0,25× / 0,5× / 1× (реализовано).

ФТ-13. Графики суставных углов по циклу походки (matplotlib): левая/правая стороны, коридор ±1 СКО (реализовано).

ФТ-14. Строка качества данных: число кадров, частота, длительность, предупреждение о точках с > 5 % пропусков (реализовано).

Экспорт

ФТ-15. Экспорт пространственно-временных параметров в CSV (реализовано).

ФТ-16. Экспорт результатов в многолистовой XLSX: параметры + средние кривые углов (реализовано).

ФТ-17. Экспорт графика суставных углов в PNG (реализовано).

ФТ-18. Сохранение полного результата сессии в JSON (gait_results.json) (реализовано).

Видео-разметка и командная строка

ФТ-19. Генерация видео с наложенным скелетом по каждой камере, port_N_marked.mp4 (реализовано).

ФТ-20. Подкоманда analyze — анализ одной сессии в JSON (реализовано).

ФТ-21. Подкоманда reproducibility — расчёт CV по набору сессий, уровень B (реализовано).

ФТ-22. Подкоманда produce-videos — видео-разметка по камерам (реализовано).

Сравнение с эталоном (целевой контур)

ФТ-23. Выравнивание систем координат (метод Umeyama), метрики RMSE/MAE/Pearson/ICC, отчёт сравнения с Vicon; обёртка эталонного скрипта VvsC.py (не реализовано).

Нефункциональные требования

НФТ-1. Тяжёлые вычисления выполняются в отдельном потоке (QThread); интерфейс не блокируется.

НФТ-2. Все параметры вынесены в конфигурацию (settings.yaml); значения не «зашиты» в код.

НФТ-3. Каждый модуль — самостоятельный импортируемый пакет, работоспособный без GUI.

НФТ-4. Воспроизводимость результатов (фиксированное зерно генератора случайных чисел).

НФТ-5. Покрытие тестами: 79 модульных тестов (pytest); статический анализ ruff — без ошибок.

# 5.3. Архитектура программного обеспечения

Архитектура построена по принципу строгого разделения ответственности между предметной логикой и интерфейсом. Выделено три уровня.

1. Уровень предметной логики (модули). Независимые импортируемые пакеты, каждый из которых решает одну задачу и тестируется отдельно:

data_loader — загрузка и подготовка данных: caliscope_reader (чтение 3D-координат и меток времени, вывод fps), config_reader (параметры камер), landmarks (12 опорных точек), synchronizer (общая временна́я сетка), vicon_reader (чтение Vicon XLSX — для целевого контура).

kinematics — обработка: filters (заполнение пропусков, фильтр Баттерворта), gait_events (детекция HS/TO), joint_angles (суставные углы), normalizer (нормирование цикла), spatiotemporal (пространственно-временные параметры).

visualization — представление результатов: skeleton_3d (GL-независимое геометрическое ядро скелета), angle_plots (графики углов), export (CSV/XLSX/PNG), video_overlay (наложение скелета на видео).

comparison — (целевой, не реализован) выравнивание, метрики, отчёт сравнения с Vicon.

2. Уровень оркестрации. Модуль pipeline.py с функцией run_pipeline(df, cfg, *, model, session_id, progress_cb) задаёт единый конвейер обработки и используется одинаково обоими интерфейсами, что исключает дублирование логики и гарантирует идентичность результатов GUI и CLI.

3. Уровень интерфейсов. cli.py — командная строка (подкоманды analyze, reproducibility, produce-videos); app.py + пакет gui/ — настольное приложение на PyQt6: главное окно MainWindow с двумя вкладками («Анализ» — AnalyzePanel; «Визуализация» — VizPanel), виджеты SkeletonWidget (vispy) и PlotWidget (matplotlib), рабочие классы PipelineWorker и OverlayWorker в отдельных потоках QThread.

Поток управления и асинхронность. GUI никогда не выполняет вычисления в основном (UI) потоке. При запуске анализа создаётся QThread, в который перемещается PipelineWorker; он эмитирует сигналы progress(доля, стадия), finished(результаты, df) и error(текст). Главное окно подписано на эти сигналы и обновляет индикатор прогресса, таблицу и виджеты. Аналогично работает OverlayWorker для генерации видео. При закрытии окна оба потока корректно завершаются.

Компонентная схема (связи компонентов в нотации «узел -[действие]-> узел»):

Врач(GUI)            -[использует]->        app.py + gui/ (PyQt6)
Оператор(CLI)        -[использует]->        cli.py
caliscope            -[поставляет данные]-> data_loader
app.py + gui/        -[вызывает]->          pipeline.run_pipeline()
cli.py               -[вызывает]->          pipeline.run_pipeline()
app.py + gui/        -[использует]->        visualization
pipeline.run_pipeline() -[использует]->     data_loader
pipeline.run_pipeline() -[использует]->     kinematics
pipeline.run_pipeline() -[использует]->     visualization
visualization        -[пишет]->            результаты (JSON/CSV/XLSX/PNG/mp4)
pipeline.run_pipeline() -[целевой контур]-> comparison (НЕ РЕАЛИЗОВАН)

# 5.4. Структура хранения данных (каталог сессии)

Исходные данные организованы как проект caliscope. Единицей анализа является сессия — отдельная запись ходьбы, снятая синхронно несколькими камерами. Приложение не изменяет исходные файлы; результаты сохраняются отдельно (каталог results/ и каталог видео-разметки).

Структура проекта и каталога сессии (на примере p1_3, 3 камеры):

caliscope_project/
├── config.toml                     # параметры проекта
├── calibration/                    # калибровка камер (intrinsic / extrinsic)
└── recordings/
    ├── config.toml
    ├── p1_3/                        # <-- КАТАЛОГ СЕССИИ
    │   ├── frame_time_history.csv   # метки времени кадров (сводно по портам)
    │   ├── port_1.mp4               # исходное видео, камера 1
    │   ├── port_2.mp4               # исходное видео, камера 2
    │   ├── port_3.mp4               # исходное видео, камера 3
    │   ├── POSE/                    # результаты трекинга для модели POSE
    │   ├── SIMPLE_HOLISTIC/         # <-- результаты трекинга для модели
    │   │   ├── config.toml
    │   │   ├── frame_time_history.csv
    │   │   ├── port_1_SIMPLE_HOLISTIC.mp4   # видео с разметкой caliscope
    │   │   ├── port_2_SIMPLE_HOLISTIC.mp4
    │   │   ├── port_3_SIMPLE_HOLISTIC.mp4
    │   │   ├── xy_SIMPLE_HOLISTIC.csv        # 2D-детекции по камерам
    │   │   ├── xyz_SIMPLE_HOLISTIC.csv       # 3D-точки
    │   │   ├── xyz_SIMPLE_HOLISTIC.trc       # 3D в формате TRC
    │   │   └── xyz_SIMPLE_HOLISTIC_labelled.csv  # <-- ВХОД анализа (3D + имена)
    │   └── HOLISTIC/
    ├── p1_1/ … p1_5/                # прочие сессии пациента p1
    └── walking_test/ …             # служебные записи

Назначение ключевых файлов:

| Файл | Уровень | Назначение | Используется |
| --- | --- | --- | --- |
| port_N.mp4 | сессия | Исходное видео камеры N | видео-разметка (ФТ-19) |
| frame_time_history.csv | сессия / модель | Метки времени кадров по портам | вывод частоты (ФТ-3) |
| <МОДЕЛЬ>/xyz_<МОДЕЛЬ>_labelled.csv | модель | 3D-координаты именованных точек тела | основной вход кинематики (ФТ-1) |
| <МОДЕЛЬ>/xy_<МОДЕЛЬ>.csv | модель | 2D-детекции (port, frame_index, point_id, img_loc_x/y) | видео-разметка (ФТ-19) |
| <МОДЕЛЬ>/config.toml | модель | Параметры модели/камер | чтение конфигурации (ФТ-4) |
| xyz_<МОДЕЛЬ>.csv, .trc | модель | Альтернативные форматы 3D-точек | не используются (резерв) |

Выходные данные приложения (не смешиваются с исходными):

results/<сессия>.json — полный результат (gait_results.json): метаданные, события HS/TO, пространственно-временные параметры, нормированные кривые углов (mean/std по 101 точке).

results/reproducibility.json — результат уровня B (CV по набору сессий).

экспортируемые *.csv, *.xlsx, *.png (по запросу пользователя).

<выходной_каталог>/<сессия>_marked/port_N_marked.mp4 — видео с наложенным скелетом.

# 5.5. UML-диаграммы состояний, прецедентов и деятельности

Для формального описания поведения приложения построены три диаграммы. Каждая приведена текстом в нотации «узел -[действие]-> узел», пригодной для ручного построения в графическом редакторе (draw.io, Visio, PlantUML и т. п.). Обозначения: [*] — начальное/конечное псевдосостояние; квадратные скобки в подписи перехода — событие/действие/условие.

## 5.5.1. Диаграмма состояний

Диаграмма описывает жизненный цикл рабочей сессии в графическом приложении. После запуска приложение находится в состоянии «Простой» (сессия не выбрана). После выбора каталога — «Сессия выбрана», откуда запускается анализ. На время обработки — «Анализ выполняется» (фоновый поток); по завершении — «Результаты получены», при сбое — «Ошибка». Из «Результатов» доступны экспорт, генерация видео и переход к визуализации. «Визуализация» — составное состояние с вложенными «Остановлено» и «Воспроизведение» (управляются таймером по кнопкам «Пуск»/«Пауза»).

Переходы (основной автомат):

[*]                  -[запуск приложения]->        Простой
Простой              -[выбрать каталог сессии]->   СессияВыбрана
СессияВыбрана        -[сбросить выбор]->           Простой
СессияВыбрана        -[запустить анализ]->         АнализВыполняется
АнализВыполняется    -[finished(результаты)]->     РезультатыПолучены
АнализВыполняется    -[error(текст)]->             Ошибка
Ошибка               -[изменить параметры / повторить]-> СессияВыбрана
РезультатыПолучены   -[перезапуск с новыми параметрами]-> АнализВыполняется
РезультатыПолучены   -[экспорт CSV/XLSX/PNG/JSON]-> ЭкспортДанных
ЭкспортДанных        -[готово]->                   РезультатыПолучены
РезультатыПолучены   -[produce marked videos]->    ГенерацияВидео
ГенерацияВидео       -[видео готовы]->             РезультатыПолучены
ГенерацияВидео       -[error]->                    Ошибка
РезультатыПолучены   -[открыть вкладку «Визуализация»]-> Визуализация
Визуализация         -[вернуться на вкладку «Анализ»]-> РезультатыПолучены
РезультатыПолучены   -[закрыть приложение]->       [*]
Простой              -[закрыть приложение]->       [*]

Переходы (вложенный автомат составного состояния «Визуализация»):

[*]              -[вход]->                  Остановлено
Остановлено      -[Пуск]->                  Воспроизведение
Воспроизведение  -[Пауза / конец записи]->  Остановлено
Остановлено      -[перемотка слайдером]->   Остановлено
Воспроизведение  -[смена скорости 0.25/0.5/1x]-> Воспроизведение

## 5.5.2. Диаграмма деятельности

Диаграмма отражает сквозной поток обработки от выбора сессии до экспорта, с разделением ответственности по дорожкам: «Пользователь», «GUI (основной поток)» и «Рабочий поток (QThread)». Ключевая особенность — вынос всех вычислений в рабочий поток и обработка двух ветвлений: проверки качества данных и обработки ошибки. В скобках перед действием указана дорожка-исполнитель.

Поток действий:

[старт]
(Пользователь)  Выбрать каталог сессии
       -> (Пользователь)  Выбрать модель трекинга и параметры
       -> (Пользователь)  Нажать «Запустить анализ»
       -> (GUI)           Создать QThread и PipelineWorker
       -> (GUI)           Запустить поток
       -> (Поток)         Загрузить сессию caliscope (xyz_*_labelled.csv, fps)
       -[успех? НЕТ]->    (Поток) Эмитировать error(текст)
                          -> (GUI) Показать сообщение об ошибке -> [стоп]
       -[успех? ДА]->     (Поток) fill_gaps (заполнить пропуски)
       -> (Поток)         Фильтр Баттерворта (6 Гц, zero-phase)
       -> (Поток)         detect_gait_events (HS/TO)
       -> (Поток)         calc_joint_angles (hip/knee/ankle)
       -> (Поток)         calc_spatiotemporal (темп, скорость, длины, фазы)
       -> (Поток)         Нормировать циклы к 101 точке (mean ± СКО)
       -> (Поток)         Собрать результат (gait_results)
       -> (Поток)         Эмитировать finished(результаты, df)
       -> (GUI)           Показать строку качества данных
       -[есть точки >5% пропусков? ДА]-> (GUI) Вывести предупреждение -> далее
       -[НЕТ]->           (GUI) далее
       -> (GUI)           Заполнить таблицу параметров
       -> (GUI)           Разблокировать вкладку «Визуализация» и кнопки экспорта
       -> (Пользователь)  Просмотреть 3D-скелет и графики углов
       -> (Пользователь)  Экспортировать результаты (CSV/XLSX/PNG)
       -> [стоп]

## 5.5.3. Диаграмма прецедентов

Диаграмма определяет функции системы и их связь с действующими лицами. Основные акторы: «Врач (клиницист)» — работает через GUI; «Оператор/Исследователь» — работает через CLI (пакетная обработка). Внешние системы-акторы: «caliscope» (поставляет данные сессии) и «Vicon» (эталон, целевой контур). Прецедент «Выполнить анализ походки» включает (include) «Загрузить сессию» и «Выбрать модель и параметры»; визуализация и экспорт доступны после анализа. Прецедент «Сравнить с Vicon» относится к целевому (нереализованному) контуру.

Связи «актор -> прецедент»:

Врач      -> Выбрать модель и параметры
Врач      -> Выполнить анализ походки
Врач      -> Просмотреть 3D-скелет (воспроизведение)
Врач      -> Просмотреть графики суставных углов
Врач      -> Экспортировать результаты (CSV/XLSX/PNG/JSON)
Врач      -> Сгенерировать видео с разметкой
Оператор  -> Выполнить анализ походки
Оператор  -> Рассчитать воспроизводимость (CV)
Оператор  -> Сгенерировать видео с разметкой
caliscope -> Загрузить сессию caliscope        (поставщик данных)
caliscope -> Сгенерировать видео с разметкой    (поставщик данных)
Vicon     -> Сравнить с эталоном Vicon          (поставщик эталона)

Отношения между прецедентами (include):

Выполнить анализ походки           -[include]-> Загрузить сессию caliscope
Выполнить анализ походки           -[include]-> Выбрать модель и параметры
Рассчитать воспроизводимость (CV)  -[include]-> Выполнить анализ походки
Просмотреть 3D-скелет              -[include]-> Выполнить анализ походки
Просмотреть графики углов          -[include]-> Выполнить анализ походки
Экспортировать результаты          -[include]-> Выполнить анализ походки
Сравнить с эталоном Vicon          -[include]-> Выполнить анализ походки

Примечание: прецедент «Сравнить с эталоном Vicon» не реализован — отсутствуют данные Vicon (XLSX) и скрипт VvsC.py.

Раздел подготовлен на основе фактической программной реализации (каталог gait_analysis/), технического задания и проектных материалов docs/. Схемы приведены текстом для ручного построения; контур сравнения с эталонной системой Vicon обозначен как целевой (нереализованный).